ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE REQUISITI MINIMI INDEROGABILI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DA AGGIUDICARSI AL MINOR PREZZO PER LA FORNITURA DI UN LASER TUNABILE A PICOSECONDO TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA).

CIG A0299F83F8 CUP B53C22001750006

| ID | Caratteristica | Requisito minimo inderogabile | Caratteristiche dell'attrezzatura offerta Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica richiesta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caratteristiche minime del laser di pompa:. | Sorgente laser at Itterbio (Yb) |  |
| 2 |  | al fine di garantire la massima stabilità operativa della sorgente tale sorgente laser deve essere amplificata in tecnologia DPSS (diode pumped solid-state) con oscillatore integrato a femtosecondi in tecnologia Kerr-Lens-Mode-Locking |  |
| 3 |  | emissione di impulsi laser dalla durata minima minore di 300 femtosecondi incrementabile, tramite software, fino ad un valore massimo maggiore di 5 picosecondi ed inferiore a 30 picosecondi |  |
| 4 |  | frequenza massima di ripetizione degli impulsi laser non inferiore a 10 kHz. |  |
| 5 |  | energia per impulso non inferiore a 100 µJ |  |
| 6 |  | variazione dell’energia per impulso non superiore all’1% (in termini di root mean square deviation) nell’arco di un intervallo di tempo non inferiore a 24 ore |  |
| 7 |  | variazione della potenza emessa non superiore all’1% (in termini di root mean square deviation) nell’arco di un intervallo di tempo non inferiore a 50 ore. |  |
| 8 |  | qualità spaziale del fascio (definita in termini di M2) non superiore ad 1,3. |  |
| 9 |  | stabilità di puntamento non superiore a 30 µrad/°C |  |
| 10 | Caratteristiche minime dell’amplificatore ottico parametrico (OPA - optical parametric amplifier) con generatore di seconda armonica: | tunabilità dell’emissione laser all’uscita dell’OPA nella banda spettrale 650-1000 nm (signal) e nella banda spettrale 1100-2200 nm (idler) |  |
| 11 |  | emissione di impulsi laser all’uscita dell’OPA di durata non superiore a 5 picosecondi |  |
| 12 |  | emissione di impulsi laser all’uscita dell’OPA con larghezza di riga (spectral bandwidth) non superiore a 30 cm-1 nell’intervallo spettrale 800-1000 nm |  |
| 13 |  | Tramite un opportuno modulo di generazione di seconda armonica il sistema laser deve garantire la generazione di impulsi laser all’uscita dell’OPA nell’intervallo spettrale 350-500 nm (second harmonic of signal) e 550-600 nm (second harmonic of idler) |  |
| 14 |  | Potenza media alla massima frequenza di ripetizione non inferiore a: a) 350 nm: 200 mW b) 450 nm: 150 mW c) 550 nm: 50 mW d) 650 nm: 300 mW e) 800 nm: 300 mW f) 900 nm: 300 mW |  |
| 15 | Caratteristiche dell’intero sistema laser: | Il sistema deve offrire un’uscita laser a 1030 nm ±10 nm con impulsi di durata non superiore a 300 fs; tale uscita deve poter essere attiva simultaneamente all’uscita parametrica dell’OPA |  |
| 16 |  | Il sistema deve essere in grado di lavorare a una qualsiasi temperatura ambiente compresa nell’intervallo 15-30 °C |  |
| 17 |  | Il sistema laser deve essere totalmente automatizzato e controllabile tramite software fornito unitamente al sistema laser |  |
| 18 |  | Il sistema laser deve avere un ingombro non superiore a 1,00 m x 2,00 x 0,3 m (larghezza x lunghezza x altezza) |  |
| 19 | Caratteristiche della fornitura: | Almeno 8 ore di training/formazione (in presenza e/o a distanza) sull’utilizzo del sistema laser |  |
| 20 |  | Garanzia minima: 12 mesi |  |