GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E

INSTALLAZIONE DI ‘’UNO STRUMENTO PER

MICROTOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA A RAGGI X

PER STUDI STATICI E DINAMICI DI BATTERIE PRESSO

IL LABORATORIO XmCT”

CIG B109B5E879

CUP D43C22001180001

ALLEGATO B_REQUISITI MINIMI INDEROGABILI

| ID | Caratteristica | Requisito minimo inderogabile | CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica richiesta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tecnologia | Fornitura e installazione di una stazione di microtomografia computerizzata a raggi X ad alta risoluzione per misure statiche e dinamiche (“microtomografo”). Deve funzionare con almeno una sorgente radiogena ad alta risoluzione (‘’sorgente primaria’’) o con un'ulteriore sorgente (‘’sorgente secondaria’’, vedi punto 2.2 sotto) complementare alla prima in termini di tecnologia di funzionamento, energia e/o potenza massima. |  |
| 2 | Sorgente radiogena |  |  |
| 2.1 | Sorgente primaria | La sorgente primaria, sempre fornita con lo strumento, deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici: |  |
| 2.1.1 |  | Deve essere a nano-fuoco o avere una modalità di regolazione/selezione del fuoco variabile da nano- a micro-fuoco. |  |
| 2.1.2 |  | Essere del tipo aperta o sigillata. |  |
| 2.1.3 |  | Avere un target in trasmissione. |  |

| 2.1.4 |  | Avere una dimensione minima della macchia focale che consenta di raggiungere una risoluzione spaziale di almeno 600 nm o migliore misurata come definito sopra ("requisiti minimi di base del microtomografo, punto 1’’). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 |  | Operare in un intervallo di tensione compreso tra 20 kV (tensione minima) e una tensione massima di almeno 160 kV (ma non superiore a 180 kV). È ammessa anche una sorgente con tensione minima fino a 40 kV, purché si raggiungano prestazioni equivalenti in termini di dimensione minima della macchia focale e stabilità della sorgente. |  |
| 2.1.6 |  | Deve raggiungere una potenza massima al target di almeno 16 W. |  |
| 2.1.7 |  | La sorgente deve funzionare con almeno un (1) singolo filamento (catodo) di tungsteno (W). In caso di sorgente aperta, il filamento deve essere pre-allineato e facilmente intercambiabile da un qualunque operatore del microtomografo che abbia seguito, al momento dell’installazione dello strumento, il training iniziale da parte del fornitore. |  |
| 2.2 | Sorgente secondaria | La sorgente secondaria, se proposta dal fornitore, deve soddisfare i seguenti criteri: |  |
| 2.2.1 |  | Essere a micro-fuoco. |  |
| 2.2.2 |  | Essere di tipo aperto o sigillato |  |
| 2.2.3 |  | Essere installata in modo permanente nel cabinet dello strumento. |  |
| 2.2.4 |  | Deve operare ad una tensione massima di 180 kV o inferiore |  |
| 2.2.5 |  | Raggiungere una potenza massima di almeno 50 W o superiore. |  |
| 2.3 | Sorgenti primaria e secondaria | Ogni sorgente radiogena (primaria o secondaria) deve soddisfare i seguenti criteri: |  |
| 2.3.1 |  | Essere fornita di tutti i dispositivi ausiliari (alimentazione, controllori, cavi, pompe per il vuoto e misuratori, refrigeratori) necessari per il suo funzionamento, |  |
| 2.3.2 |  | Includere procedure e/o fantocci calibrati per la messa a punto della macchia focale e la calibrazione geometrica. |  |
| 2.3.3 |  | Le sorgenti aperte devono includere parti di ricambio e filamenti per almeno 12 mesi di funzionamento regolare (ovvero almeno cinque (5) filamenti in W) e un manuale operativo per la sostituzione di parti e filamenti. |  |
| 2.3.4 |  | L’interscambio tra sorgente primaria e secondaria, se proposta dal fornitore, deve avvenire solo tramite software (interscambio motorizzato), senza necessità di intervento manuale su hardware. |  |
| 3 | Rivelatore | Nel sistema sono ammessi o un singolo rivelatore (‘’rivelatore primario’’) o una combinazione di più rivelatori con tecnologie diverse (CCD, sCMOS, flat panel), per tenere conto delle diverse composizioni chimiche e dimensioni dei campioni. È necessario offrire almeno un (1) rivelatore di tipo flat panel. Il/i rivelatore/i fornito/i deve/ono essere compatibile/i con le prestazioni della/e sorgente/i radiogena/e installata/e e deve/ono essere ottimizzato/i per i materiali e le dimensioni dei campioni di interesse. Almeno un (1) rivelatore deve essere compatibile con un potenziale aggiornamento futuro del sistema con una sorgente di maggiore energia e/o potenza, se previsto e dettagliato dal fornitore. |  |
| 3.1 |  | I criteri elencati di seguito devono essere presenti su almeno uno (1) dei rivelatori forniti. Possono essere soddisfatti anche da una combinazione di rivelatori nel caso di un sistema con più rivelatori. |  |
| 3.1.1 |  | Area attiva di almeno 140 x 110 mm2 o superiore. |  |
| 3.1.2 |  | Matrice di pixel di almeno 1800 x 1400 pixels o superiore. |  |
| 3.1.3 |  | Rivelatore flat panel con dimensioni dei pixel fino a 125x125 µm2 o inferiori. |  |
| 3.1.4 |  | Bit depth pari almeno a 14 bit o superiore con un range dinamico superiore a 66 dB. |  |
| 3.1.5 |  | Frame rate massimo di almeno 5 fps (o superiore) a piena risoluzione (full field of view (FOV), binning 1x1). |  |
| 3.1.6 |  | Possibilità di operare almeno a binning 2x2 o superiori. |  |
| 3.1.7 |  | Dimensione del voxel equivalente (o effettivo) raggiungibile ≤ 300 nm. |  |
| 3.1.8 |  | Almeno uno (1) dei rivelatori forniti deve avere il pixel di dimensioni ≤ 75x75 µm2. |  |

| 3.2 |  | Se nel sistema proposto viene fornito più di un (1) rivelatore, oppure un rivelatore addizionale potrebbe essere installato in futuro dal fornitore, l’interscambio fra diversi rivelatori deve essere effettuato dall'utente automaticamente attraverso il controllo software (interscambio motorizzato) o manualmente senza l'uso di utensili. Non devono essere necessarie ulteriori fasi di allineamento o ricalibrazione dopo il cambio del rivelatore. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 |  | Le specifiche tecniche che descrivono in dettaglio tutti i parametri di cui sopra (compresi il tipo di rivelatore e il materiale dello schermo scintillatore) devono essere incluse nell'offerta per ogni rivelatore proposto. Il fornitore deve inoltre specificare l'eventuale sistema di interscambio dei rivelatori. |  |
| 4 | Stage di rotazione del campione | Le sue prestazioni meccaniche devono garantire non solo gli obiettivi scientifici in termini di tipo, peso e dimensioni dei campioni da studiare, ma anche un'adeguata stabilità e precisione per raggiungere la massima risoluzione spaziale reale richiesta (almeno 600 nm). Deve essere fornito almeno uno stage di rotazione in grado di operare in tutte le modalità di scansione disponibili nel sistema fornito (ad esempio, step and shoot, scansione continua, elicoidale, ecc). Deve essere a cuscinetto d'aria o, in alternativa, a cuscinetto a sfere purché garantisca almeno le seguenti caratteristiche tecniche: |  |
| 4.1 |  | Ripetibilità angolare bidirezionale almeno pari a 0,003 gradi o migliore. |  |
| 4.2 |  | Runout assiale inferiore 1 µm. |  |
| 4.3 |  | Capacità massima di carico assiale di almeno 20 kg o superiore. |  |
| 4.4 |  | Velocità angolare massima di almeno 50 giri/min o superiore. |  |
| 4.5 |  | Errore di movimento radiale inferiore a 1 µm, in tutte le condizioni di lavoro dello stage. |  |
| 4.6 |  | Dotato di uno stage X-Y motorizzato di microposizionamento, integrato e installato sopra lo stage di rotazione, per allineare con precisione l'intero campione o uno specifico volume/regione di interesse (VOI/ROI) nel FOV del rivelatore. L’escursione massima dello stage X-Y deve essere almeno di 20 mm o superiore. È necessario specificare l'escursione ed il carico massimi dello stage X-Y e l’eventuale possibilità di rimuoverlo. |  |
| 4.7 |  | Possibilità di connessione 'plug and play' di dispositivi esterni in-situ sul top dello stage, almeno i dispositivi Deben per test meccanici, utilizzando un'interfaccia seriale (o una connessione equivalente) attraverso uno slip-ring. |  |
| 4.8 |  | Il tipo di cuscinetto, la precisione angolare bidirezionale, la velocità angolare massima, la capacità di carico massima, il runout assiale e l'errore di movimento radiale devono essere specificati dal fornitore per ogni stage di rotazione proposto. Anche le prestazioni offerte rispetto alla risoluzione spaziale raggiungibile devono essere chiaramente indicate. |  |
| 4.9 |  | Deve essere possibile la rotazione continua e senza fine dello stage, per esperimenti dinamici, attraverso l’aggiunta di uno slip ring. |  |
| 5 | Manipolatore in granito | È necessario prestare particolare attenzione per ridurre il più possibile le vibrazioni, aumentare la rigidità complessiva del sistema e la stabilità a lungo termine e rendere sicure tutte le movimentazioni. A tal fine, il sistema deve essere dotato di una base in granito, la cui geometria e rigidità devono essere ottimizzate per ottenere la risoluzione spaziale massima richiesta. Deve essere previsto un dispositivo anti-collisione basato su hardware e/o software per evitare la collisione tra la sorgente radiogena, il rivelatore e lo stage di rotazione. Il fornitore deve indicare tutti i dispositivi hardware e/o software disponibili per garantire la stabilità meccanica e termica dell'intero sistema e la sicurezza durante la movimentazione dei suoi componenti interni. La sorgente (o le sorgenti), il rivelatore (o i rivelatori) e lo stage di rotazione devono essere posizionati su un manipolatore motorizzato con i seguenti requisiti: |  |
| 5.1 |  | Deve permettere di installare e scansionare il tipo di campioni previsti. |  |
| 5.2 |  | Raggiungere le prestazioni richieste in termini di dimensione effettiva minima del voxel e di massima risoluzione spaziale. |  |
| 5.3 |  | Selezionare la geometria di scansione desiderata. |  |
| 5.4 |  | Garantire un'elevata flessibilità nella regolazione delle distanze tra fuoco della sorgente e oggetto e tra oggetto e rivelatore. |  |
| 5.5 |  | Se previsto dal fornitore del sistema proposto, consentire l'integrazione futura di una sorgente radiogena aggiuntiva. In tal caso, il sistema deve essere già predisposto meccanicamente ad alloggiare la seconda sorgente. Consentire l'integrazione futura di uno o più rivelatori aggiuntivi, se previsto per il sistema proposto. In tal caso, il sistema deve essere già predisposto meccanicamente ad alloggiare il/i rivelatore/i aggiuntivo/i. |  |
| 5.6 |  | Consentire di raccogliere un'immagine flat field (un'immagine con il fascio di raggi X acceso, ma senza il campione di fronte al rivelatore), possibilmente (a seconda delle dimensioni massime e della forma del campione) senza rimuovere il campione dallo stage di rotazione. |  |
| 5.7 |  | Garantire un'elevata flessibilità del sistema con almeno 6 assi motorizzati. |  |
| 5.9 |  | Deve essere possibile modificare la magnificazione in modo continuo. |  |
| 5.9 |  | Avere la possibilità di spostare lateralmente il rivelatore per aumentare "virtualmente" la dimensione del FOV orizzontale durante la scansione. Il controllo del movimento laterale deve essere integrato nel sistema di acquisizione. |  |
| 5.10 |  | Operare con un'ampia variabilità nella distanza fuoco-oggetto, da 5 mm o meno, fino al massimo consentito dalla configurazione meccanica del sistema. |  |
| 5.11 |  | Operare con un'ampia variabilità della distanza oggetto-rivelatore, fino al massimo consentito dalla configurazione meccanica del sistema. |  |
| 5.12 |  | Garantire un'adeguata distanza massima tra il fuoco e il rivelatore per poter beneficiare dell'imaging a contrasto di fase in propagazione libera e avere spazio per ospitare campioni di grandi dimensioni, dispositivi commerciali in situ o elementi custom. A tal fine, è necessaria una distanza massima tra fuoco della sorgente e rivelatore ≥ 400 mm. |  |
| 5.13 |  | I controllori per tutti gli assi e i componenti motorizzati devono essere forniti. Per ogni asse motorizzato devono essere indicati l'intervallo di corsa e la velocità (min - max) e deve essere inclusa una valutazione delle prestazioni meccaniche (precisione, ripetibilità bidirezionale). Il volume massimo di scansione che il sistema di manipolazione può raggiungere deve essere chiaramente indicato, insieme alla modalità di acquisizione che viene utilizzata per acquisire questo volume. |  |
| 6 | Cabinet schermato | Deve ospitare la/e sorgente/i proposta/e, il sistema di manipolazione e i relativi supporti, il/i rivelatore/i proposto/i e tutta la strumentazione e i cavi aggiuntivi necessari non collocabili al suo esterno. In particolare, deve essere progettato al fine di rispettare le condizioni di schermatura previste dal fornitore e deve essere conforme alle norme e alle leggi italiane in materia di radioprotezione e comunque garantire un rateo di dose efficace a contatto della schermatura ovunque < 2 µSv h-1. Deve essere compatibile con le caratteristiche della/e sorgente/i radiogena/e fornita/e (tipo, tensione massima, potenza) e con eventuali aggiornamenti futuri (ad es. sostituzione della sorgente o sorgente aggiuntiva). Ogni possibile aggiornamento futuro del sistema di sorgenti proposto dal fornitore deve essere dettagliato nell'offerta. Il cabinet deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici: |  |
| 6.1 |  | Le dimensioni, il peso e la configurazione del cabinet devono essere compatibili con la configurazione del sistema proposto. Il peso massimo consentito è di 3.7 tonnellate e le dimensioni massime consentite (L x W x H) sono di 2.6 m x 1.5 m x 2.5 m. |  |
| 6.2 |  | Avere almeno una illuminazione interna a LED per l'ispezione visiva del sistema. |  |
| 6.3 |  | Avere almeno un (1) passaggio cavi schermato dalla radiazione (labirinto) per il collegamento di apparecchiature commerciali o custom. Il passaggio deve essere sufficientemente ampio da consentire l’inserimento di più connettori per diverse apparecchiature. |  |
| 6.4 |  | Avere almeno (1) porta di accesso, manuale o motorizzata, dotata di interlock automatico di sicurezza. |  |
| 6.5 |  | Devono essere previsti i seguenti sistemi di sicurezza: |  |
|  |  | - Spegnimento della sorgente radiogena (primaria o secondaria) per poter aprire e chiudere la porta del cabinet. - Pulsante di arresto di emergenza della sorgente radiogena. - Indicatore di stato della sorgente radiogena. |  |
| 6.6 |  | Tutte le funzionalità offerte dal cabinet devono essere descritte in dettaglio, comprese le modalità di installazione dei dispositivi esterni, la gestione dei collegamenti e l'ispezione del suo interno. |  |
| 7 | Procedura di acquisizione immagini CT | Il processo di acquisizione tomografica deve essere gestito da un personal computer (PC) e personalizzabile tramite un software dedicato. Le funzionalità offerte dal sistema devono essere chiaramente spiegate e dettagliate. Deve essere possibile integrare nella procedura di acquisizione strumentazione esterna, come, ad esempio, gli stage Deben di compressione/trazione in situ. Le funzionalità offerte dal sistema per operare con strumentazione fornita da altre ditte (3rd party) devono essere chiaramente spiegate e dettagliate. Tutte le modalità di acquisizione CT integrate nel sistema devono essere chiaramente indicate, sia dal punto di vista hardware che software. Le seguenti modalità di acquisizione tomografica devono essere disponibili nel sistema (fornitura principale): |  |
| 7.1 |  | Possibilità di scegliere tra la modalità di acquisizione step & shoot e quella continua. |  |
| 7.2 |  | Modalità di scansione di una regione di interesse (ROI o local area CT) dell’oggetto. |  |
| 7.3 |  | Scansione rapida in modalità 180+ (acquisizione su un intervallo angolare di 180º più l'apertura del cono del fascio di raggi X). |  |
| 7.4 |  | Limited angle CT: acquisizione per angoli < 180º. |  |
| 7.5 |  | Acquisizione di proiezioni in contrasto di fase basato sulla propagazione libera. |  |
| 7.6 |  | Scansione su 360º con spostamento laterale del rivelatore e stitching automatico dei dati (FOV esteso o offset CT). |  |
| 7.7 |  | Helical CT: traslazione + rotazione del campione per oggetti estesi verticalmente |  |
| 7.8 |  | Possibilità di acquisire proiezioni multiple per ogni posizione angolare e di calcolarne automaticamente la media. |  |
| 7.9 |  | Multi-vertical con stitching automatico dei dati. |  |
| 7.10 |  | Acquisire CT scan durante rotazioni multiple (multiple turns) del campione. |  |
| 7.11 |  | Possibilità di eseguire automaticamente la media delle immagini flat field e dark field (con la sorgente spenta) acquisite, se richiesto. |  |
| 7.12 |  | Tiling o Mosaic CT: possibilità di combinare la scansione CT con spostamento verticale e laterale del rivelatore con stitching automatico del volume ricostruito per la scansione di campioni di grandi dimensioni ad una determinata magnificazione. |  |
| 8 | Automazione | È necessario fornire almeno un (1) PC e una (1) workstation compatibili con il microtomografo offerto e adatti ad eseguire, rispettivamente, il controllo dello strumento/l’acquisizione delle immagini radiografiche, e la ricostruzione CT/visualizzazione delle immagini risultanti. La configurazione dei computer forniti sarà valutata in termini di processore/i, RAM, scheda/e grafica/che, capacità di archiviazione (compresa un'eventuale installazione RAID dei dischi rigidi) e velocità di connessione. Anche i monitor forniti saranno valutati in termini di dimensioni e qualità. Ogni computer deve essere provvisto di un (1) mouse e una (1) tastiera in lingua inglese e dotato di un sistema operativo Windows a 64 bit (versione 10 o più recente) adatto all'installazione e all'esecuzione dei pacchetti software forniti. La workstation fornita deve avere le seguenti specifiche minime: |  |
| 8.1 |  | Almeno una (1) CPU Intel i9 o XEON. |  |
| 8.2 |  | 64 GB di RAM. |  |
| 8.3 |  | Una (1) unità SSD da 1 TB (disco di sistema). |  |
| 8.4 |  | Una (1) scheda grafica dedicata di marca Nvidia o AMD (GPU con VRAM almeno pari a12 GB). |  |
| 8.5 |  | 8 TB di disco rigido totale (RAID 1). |  |
| 8.6 |  | Una (1) connessione Gigabit Ethernet. |  |

| 8.7 |  | Quattro (4) interfacce USB 3.0 o versioni superiori. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.8 |  | Un (1) monitor a schermo piatto almeno da 27". |  |
| 9 | Software | Devono essere forniti uno o più pacchetti software, installati in uno dei due computer o in entrambi, con un'interfaccia grafica utente (GUI) per: |  |
| 9.1 |  | Effettuare il setup della strumentazione. |  |
| 9.2 |  | Controllare tutti i componenti dello scanner, comprese le impostazioni della sorgente, i parametri del rivelatore e le posizioni dei motori. |  |
| 9.3 |  | Controllare lo spegnimento del sistema e gestire eventuali allarmi. |  |
| 9.4 |  | Controllare il centraggio del campione attraverso lo stage X-Y di microposizionamento. |  |
| 9.5 |  | Gestire tutte le modalità di acquisizione disponibili nel microtomografo. |  |
| 9.6 |  | Ricostruire le proiezioni acquisite con un processo interattivo di regolazione fine dei parametri. |  |
| 9.7 |  | Applicare almeno un (1) algoritmo di phase retrieval (metodo di Paganin) alle proiezioni prima della ricostruzione CT, con la possibilità di impostare i parametri dell'algoritmo. |  |
| 9.8 |  | Visualizzare le sezioni ricostruite e fornire almeno una visualizzazione 3D basica. |  |
| 9.9 |  | Implementare algoritmi basici per il filtraggio del rumore dell'immagine (ad esempio filtro mediano, sharpening, ecc.) e per la correzione degli artefatti nelle immagini ricostruite. Deve essere garantita almeno la possibilità di correggere il focal spot drift, gli artefatti ad anello, gli effetti di beam hardening e scattering, gli artefatti metallici ed i pixel difettosi. Il software deve permettere di raccogliere diverse proiezioni per ogni angolo e farne una media automatica. Tutte le funzionalità offerte dal sistema per la riduzione degli artefatti e del livello di rumore devono essere dettagliate dal fornitore. |  |
| 9.10 |  | Controllare almeno un (1) dispositivo Deben esterno in situ. Le capacità offerte dal software a questo scopo devono essere dettagliate dal fornitore. |  |
| 9.11 |  | Permettere di salvare dati e metadati, senza perdita di informazioni. In particolare devono essere generati automaticamente log files contenenti i parametri dettagliati utilizzati per l'acquisizione, l'elaborazione dei dati e la ricostruzione CT. Deve essere inoltre possible redigere report sperimentali. |  |
| 9.12 |  | Esportare tutti i parametri di scansione e ricostruzione almeno in formato ASCII. |  |
| 10 | Condizioni di fornitura | Il microtomografo deve essere consegnato, installato e messo in funzione presso il laboratorio XmCT, Via Lambruschini 4, 20156 Milano, Italia. Lo strumento deve essere consegnato ‘’chiavi in mano" e deve essere pronto all'uso dopo l'accettazione finale in sede. Tutto il necessario per operare sul sistema deve essere incluso nella consegna, compreso un manuale completo per il funzionamento e la manutenzione del sistema. |  |
| 10.1 |  | PoliMI metterà a disposizione: - Un locale al piano terreno dell’edificio BL25 adatto ad ospitare lo strumento in termini di dimensioni, peso, planarità e stabilità del pavimento. - Un percorso adeguato per raggiungere il locale. - L’alimentazione elettrica. - Una (1) connessione Gigabit Ethernet. - Un sistema di aria compressa almeno a 80±5 psi @ 2 SCFM (se necessario). Il fornitore metterà a disposizione: - Nel caso in cui la qualità dell'aria compressa erogata nel laboratorio XmCT non sia adeguata all'uso del microtomografo, un filtro dedicato. - Strutture di installazione per spostare il sistema dal camion di consegna al locale di installazione finale. |  |
| 10.3.2 |  | Specialista applicativo in sede con un tempo massimo di risposta di 5 giorni lavorativi. |  |
| 10.3.3 |  | Aggiornamenti hardware del sistema, se previsti dal fornitore. |  |
| 10.3.4 |  | Aggiornamenti software, se previsti dal fornitore. |  |
| 10.3.5 |  | Assistenza tecnica gratuita on-line o telefonica, entro 24 ore durante i giorni lavorativi. |  |
| 10.3.6 |  | Deve essere prevista la possibilità di estendere la manutenzione oltre il periodo di garanzia. Il prezzo e i servizi offerti durante la manutenzione estesa devono essere chiaramente indicati nell’offerta. Tutti i servizi di assistenza oltre il periodo di garanzia devono essere concordati tra le due parti. |  |
| 10.4 |  | Dopo l'installazione e l'accettazione del prodotto, è richiesta, presso la sede del laboratorio XmCT, la formazione per almeno 3 unità di personale e per un periodo complessivo di almeno 3 giorni. La formazione consentirà al personale di operare sul microtomografo in termini di impostazione dei parametri di scansione e ricostruzione dei dati CT, utilizzando il software fornito; deve includere tutte le componenti di training standard, la procedura di cambio del filamento (per le sorgenti aperte che lo prevedano), la scansione in varie modalità, l'allineamento e la calibrazione del dispositivo. Il fornitore deve specificare chiaramente il programma di training, la durata totale (in giorni, ipotizzando 8 ore di formazione al giorno) e il numero massimo di unità di personale formate. Se il limite massimo non viene specificato, si presume che il committente possa determinare il numero max di persone che partecipano al training. |  |
| 10.5 |  | Il periodo di assistenza e manutenzione garantito deve essere di almeno 10 anni. |  |